基于Protobuf的变种通用协议规范

公司名称：上海禾工科学仪器有限公司

编写日期：2025-07-03

修改记录

| 版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.1 | 侯晓琴 | 2025/07/03 | 初版 |

适用范围

该协议适用仪器行业的上位机与嵌入式软件的通讯中间件。

- 文档说明

1.1 目的

统一上位机与嵌入式系统间的数据交互格式，减少跨平台、跨语言的兼容性问题；

引入Protobuf的高效序列化特性，提升数据传输与解析效率；

引入Json文本，统一管理通讯协议内容，隔离协议内容与协议应用；

定义标准化的消息结构，便于后期扩展和维护。

1.2 术语与缩略语

| 术语/缩略语 | 全称/说明 |
| --- | --- |
| Protobuf | Protocol Buffers，谷歌开发的二进制序列化协议 |
| 消息(Message) | Protobuf中定义的数据结构单元，对应一次交互的数据载体 |
| 字段(Field) | 消息中的具体数据项，包含名称、类型、编号等属性 |

- 通用协议基础规范

2.1 Json文件结构

通讯数据由Json文本管理。每个命令的组成元素有：id、name、metadata、request_fields和response_fields。下面表格说明每个元素的意义。

| 元素 | 内容 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| id | 一个字节的整型数据 | 编号 |
| name | 字符串 | 名称 |
| metadata | 元数据 { “require_ack”: true, “timeout_ms”: 1000 } | 当require_ack=true，在收到这条指令后，需确认应答。 timeout_ms为指令超时限制。 timeout_ms没有设置的话，表示必须要收到回复 |
| request_fields | { “name” : “paramId”, “type”: “uint8_t”, “field_name”: 1, “description”: “Parameter identifier” } 支持一个或多个数据，组成序列化编码 | name: 名称，字符串存储 type: 变量类型，字符串存储 field_name: 这个字段内的第几条数据 description: 数据描述说明，不参与数据传输 |
| response_fields | 基础内容 { “name”: “success”, “type”: “bool”, “field_num”: 1, “default”: false }, { “name”: “error_code”, “type”: “uint8”, “field_num”: 2, “default”: 0, “description”: "0=success, 1=invalid_id, 2=out_of_range" } | 当收到指令后，且require_ack=true，回复response_fields的信息。 只在基础内容上添加。 不修改、不删除基础内容。 |

2.2 序列化编码规范

每帧整体协议编码格式如下表：

| 帧头 | 长度 | data | CRC校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【FRAME_HEADER】 支持自定义，如[EE,FF]占2个字节 | 【LEN】占4个字节 data的长度 | 序列化编码 | [CRC]占2个字节 | [FRAME_FOOTER] 支持自定义， 如[FF，FC，FF，FF]占4个字节 |

request_fields的data编码格式如下表：

| CMD_ID_TAG | ID内容（一个字节） | CMD_NAME_TAG | name | PAYLOAD_TAG | Payload |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x08 | 2.1 节Json文件结构->id | 0x12 | 2.1 节Json文件结构->name | 0x1A | 2.1 节Json文件结构->request_fields |

注：如果该条指令没有request_fields，PAYLOAD_TAG不参与编码。

response_fields的data编码格式如下表：

| CMD_ID_TAG | ID内容（一个字节） | SUCCESS_TAG | 内容(一个字节) | RESPONSE_DATA_TAG | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x08 | 2.1 节Json文件结构->id | 0x10 | true:0x01 false:0x00 | 0x1A | [长度]+[wire_type与field_num的编码]+[data] 1 1 1 |

wire_type对照表如下：

| Wire Type | 值 | 描述 | 对应的数据类型（proto） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Varint | 可变长度整数（小整数用一个字节） | int32, int64, uint32, uint64, bool, enum |
| 1 | 64-bit | 固定 8 字节 | fixed64, sfixed64, double |
| 2 | Length-delimited | 长度前缀的字节序列（先写长度） | string, bytes, embedded messages, repeated packed fields |
| 3 | Start group | 已废弃：group 开始标记 | group（不推荐使用） |
| 4 | End group | 已废弃：group 结束标记 | group（不推荐使用） |
| 5 | 32-bit | 固定 4 字节 | fixed32, sfixed32, float |

request_fields中Payload的编码格式如下表：

| Payload长度 | 字段头 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一个字节 | Wire_type与field_num的编码 一个字节 | 值根据type，编码为对应字节个数的16进制 如果wire_type是字符串类型，编码格式： [len](4个字节)+content（content.size()） |

三、案例

回复第二次检定状态，提示输入实测值

3.1 request_fields为空

Json文件内容：

{

"id": 1,

"name": "GetVersion",

"metadata": {

"require_ack": true

},

"response_fields": [

{

"name": "major",

"type": "uint8",

"field_num": 1,

"default": 0

},

{

"name": "minor",

"type": "uint8",

"field_num": 2,

"default": 0

},

{

"name": "patch",

"type": "uint8",

"field_num": 3,

"default": 0

}

]

}

上位机给MCU发送请求MCU版本的指令为：

【EE FF】 【0E 00 00 00】 【08 01】 【12 0A 47 65 74 56 65 72 73 69 6F 6E】 【CC F4】 【FF FC FF FF】

| 帧头 | 长度 | CMD_ID_TAG | Id | CMD_NAME_TAG | Name | Payload | CRC校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE FF | 0E 00 00 00 | 08 | 01 | 12 | 【0A】 【47 65 74 56 65 72 73 69 6F 6E】->”GetVersion” | 空 | CC F4 | FF FC FF FF |

MCU回复上位机指令为：

【EE FF】【0C 00 00 00】 【08 01】 【10 01】 【1A 06 08 01 10 00 18 02】 【ED E0】 【FF FC FF FF】

| 帧头 | 长度 | CMD_ID_TAG | Id | SUCCESS_TAG | 内容 | RESPONSE_DATA_TAG | 内容 | CRC校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE FF | 08 00 00 00 | 08 | 01 | 10 | true:0x01 false:0x00 | 1A | 08 01(tag value) 10 00(tag value) 18 02(tag value) | BA E0 | FF FC FF FF |

3.2 request_fields有值

{

"id": 2,

"name": "SetParameter",

"metadata": {

"require_ack": true,

"timeout_ms": 1000

},

"request_fields": [

{

"name": "param_id",

"type": "uint16",

"field_num": 1,

"description": "Parameter identifier"

},

{

"name": "value",

"type": "float32",

"field_num": 2,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value1",

"type": "uint8",

"field_num": 3,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value2",

"type": "uint32",

"field_num": 4,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value3",

"type": "bool",

"field_num": 5,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value4",

"type": "int8",

"field_num": 6,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value5",

"type": "int16",

"field_num": 7,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value6",

"type": "int32",

"field_num": 8,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value7",

"type": "uint64",

"field_num": 9,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value8",

"type": "double",

"field_num": 10,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value9",

"type": "float",

"field_num": 11,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value10",

"type": "string",

"field_num": 12,

"description": "Parameter value"

},

{

"name": "value11",

"type": "bytes",

"field_num": 13,

"description": "Parameter value"

}

],

"response_fields": [

{

"name": "success",

"type": "bool",

"field_num": 1,

"default": false

},

{

"name": "error_code",

"type": "uint8",

"field_num": 2,

"default": 0,

"description": "0=success, 1=invalid_id, 2=out_of_range"

}

]

}

上位机给MCU发送请求的指令为：

【EE FF】 【5B 00 00 00】 【08 02】 【12 0C 53 65 74 50 61 72 61 6D 65 74 65 72】 【1A 【49】 【08 00 01】 【15 00 00 00 40】 【18 03】 【20 00 00 00 04】 【28 01】 【30 06】 【38 00 07】 【40 00 00 00 08】 【48 00 00 00 00 00 00 00 09】 【51 7B 14 AE 47 E1 7A 0C 40】 【5D 60 E5 38 40】 【62 00 00 00 0B 68 65 6C 6C 6F 20 77 6F 72 6C 64】 【6A 00 00 00 02 68 69】】 【CC 03】 【FF FC FF FF】

【EE FF】 【5B 00 00 00】 【08 02】 【12 0C 53 65 74 50 61 72 61 6D 65 74 65 72】 【1A 【46】 【08 00 01】 【15 00 00 00 40】 【18 03】 【20 00 00 00 04】 【28 01】 【30 06】 【38 00 07】 【40 00 00 00 08】 【48 00 00 00 00 00 00 00 09】 【51 7B 14 AE 47 E1 7A 0C 40】 【5D 60 E5 38 40】 【62 00 00 00 0B 68 65 6C 6C 6F 20 77 6F 72 6C 64】 【6A 00 00 00 02 68 69】 【CC 03】 【FF FC FF FF】

| 帧头 | 长度 | CMD_ID_TAG | Id | CMD_NAME_TAG | Name | Payload |  |  | CRC校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PAYLOAD_TAG | Content字节长度 | Content |  |  |
| EE FF | 5B 00 00 00 | 08 | 02 | 12 | 【0C】 【53 65 74 50 61 72 61 6D 65 74 65 72】->”SetParameter” | 1A | 49 | 【08 00 01】： param_id 【15 00 00 00 40】：value 【18 03】：value1 【20 00 00 00 04】：value2 【28 01】：value3 【30 06】：value4 【38 00 07】:value5 【40 00 00 00 08】:value6 【48 00 00 00 00 00 00 00 09】:value7 【51 7B 14 AE 47 E1 7A 0C 40】:value8 【5D 60 E5 38 40】:value9 【62 00 00 00 0B 68 65 6C 6C 6F 20 77 6F 72 6C 64】:value10 【6A 00 00 00 02 68 69】:value11 | CC 03 | FF FC FF FF |

MCU回复上位机指令为：

【EE FF】 【08 00 00 00】 【08 02】 【10 00】【1A 02 10 01】 【BA E0】 【FF FC FF FF】

| 帧头 | 长度 | CMD_ID_TAG | Id | SUCCESS_TAG | 内容 | RESPONSE_DATA_TAG | 内容 | CRC校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE FF | 08 00 00 00 | 08 | 02 | 10 | true:0x01 false:0x00 | 1A | 02 (长度) 10(tag) 01(value) | BA E0 | FF FC FF FF |